# Radovan Garabík  & Pavol Ma¾a      			25.3.1996

# Úloha è. 8:  Smerový scintilaèný detektor

Úvod:

V rozlièných aplikáciách potrebujeme zmera nielen celkovú aktivitu vzorky, ale aj jej priestorové rozloženie. Typickým príkladom môže by zdravotníctvo, kedy sledujeme rozloženie rádioaktívnych izotopov v tele pacienta. Na takýto typ merania potrebujeme smerový detektor, ktorý zaznamenáva impulzy len z presne vymedzenej oblasti priestoru. Toto je možné dosiahnu napríklad tak, že detektor umiestnime do materiálu absorbujúceho dané žiarenie, v ktorom necháme otvor. Aby sme mohli ohodnoti vlastnosti rozlièných detektorov, definujeme velièinu priestorové rozlíšenie ako najmenšiu vzdialenos, v ktorej môžu by od seba vzdialené dva bodové žiarièe, aby ich detektor ešte rozlíšil. Ak zmeriame závislos poètu zaregistrovaných impulzov od (prieènej) vzdialenosti žiarièa od detektora, dostaneme gaubovské rozdelenie. Analogicky ako v prípade energetického rozlíšenia bude potom priestorové rozlíšenie šírka daného píku na poloviènej výške (FWHM).

Úlohy:

- urèi priestorové rozlíšenie smerového scintilaèného detektora

- demonštrova význam tejto velièiny pre bodové žiarièe vo vzdialenosti porovnate¾nej s rozlíšením

Postup merania:

- zapojíme meraciu aparatúru

- nastavíme diskriminaènú hladinu tak, aby bol pík úplnej absorpcie použitého žiarièa v okne

- zmeriame smerovú závislos detekcie žiarenia pre jeden žiariè, použijúc polohovacie zariadenie, umožòujúce nám meni polohu žiarièa s krokom 2 mm

- zmeriame smerovú závislos pre dva žiarièe v rôznych vzdialenostiach

Experimentálne výsledky:

Pri meraní boli použité dva  žiarièe 137Cs.

Vysoké napätie na detektore bolo 1020 V, diskriminaèná hladina bola nastavená na hodnotu Ud=0.1 V (od tohto miesta približne zaèínal pík úplnej absorpcie) a meralo sa v integrálnom režime.

Namerané hodnoty poètu impulzov sú pre rôzne vzdialenosti bodových žiarièov od seba zapísané v priložených tabu¾kách.

# Spracovanie experimentálnych výsledkov:

Na nasledujúcom grafe je znázornená poèenos impulzov pre jeden žiariè v závislosti od jeho polohy, fitovaná gaubiánom:

N(x)=A1w1⋅p/2⋅e−2⋅x−xc2w12+y0

Prípady, kedy sme merali dva žiarièe boli fitované súètom dvoch gaubiánov:

N(x)=P1+P4P3⋅p/2⋅e−2⋅x−P22P32+P7P6⋅p/2⋅e−2⋅x−P52P62

# Diskusia:

Z  píku získaného pri meraní jedného žiarièa získame priestorové rozlíšenie

R=FWHM=w1⋅2⋅ln2

R=(7.88±0.06) mm

V prípade keï boli žiarièe od seba vzdialené 5 mm, píky sa nedali od seba odlíši, fitovanie tiež neviedlo k výsledku.

Rozlíšenie je tesne pod hranicou 8 mm, preto oèakávame, že ak budú žiarièe od seba vzdialené 8 mm, pravdepodobne bude ažké ich odlíši. A naozaj, ako vidíme z  príslušného grafu, odlíši sa tak ¾ahko nedajú. Zato pri väèších vzdialenostiach sme píky dokázali pekne rozlíši, ako fitovaním, tak aj priamym poh¾adom.

Aby sme overili správnos fitovania, porovnali sme vzdialenosti urèené priamym zmeraním polohy žiarièov so vzdialenosami získanými z fitovania. Porovnanie týchto vzdialeností je v nasledujúcej tabu¾ke:

| zmeraná vzdialenos [mm] | fitovaná vzdialenos [mm] |
| --- | --- |
| 8±1 | 7.0±0.3 |
| 11±1 | 12.85±0.07 |
| 18±1 | 19.12±0.04 |

Chyby v urèení zmeranej vzdialenosti sme odhadli na 1mm, pretože použitý merací prostriedok mal chybu 0.5 mm, a urèitý príspevok do nepresného urèenia polohy malo aj odchýlenie žiarièov od zvislej osi. Chyby pochádzajúce z fitovania sú z nepresného urèenia parametrov fitu a sú na úrovni 1×s.

# Záver:

V tejto úlohe sme sa oboznámili s realizáciou smerového scintilaèného detektora, urèili sme jeho priestorové rozllíšenie R=(7.88±0.06) mm a overili sme, že žiarièe vo vzdialenosti menšej ako R daný detektor nedokáže od seba odlíši.